|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PROSEDUR MENGAKHIRI MESIN TORAY** | | |
| No. Dokumen  /SPO/HD/P05/RSUD-DM/I/2018 | No.Revisi | Halaman :  1/2 |
| STANDARPROSEDUR **OPERASIONAL** | Tanggal Terbit,  08 Januari 2018 | Ditetapkan Oleh :  Direktur RSUD dr. Murjani  dr. Denny Muda Perdana, Sp.Rad  Pembina Utama Muda  NIP. 19621121 199610 1 001 | |
| **Pengertian** | Menghentikan tindakan hemodialisis setelah selesai sesuai dengan program yang direncanakan. | | |
| **Tujuan** | Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk petugas dalam mengakhiri hemodialisaguna menjamin keselamatan pasien dan operator. | | |
| **Kebijakan** | 1. Surat Keputusan Direktur RSUD dr. Murjani Sampit Nomor: ....../PER/DIR/P05/RSUD-DM/I/2018 tentang Kebijakan Pelayanan dan Asuhan Pasien. 2. Pedoman Mutu dan Keselamatan Pasien RSUD dr. Murjani Sampit Nomor :........../PDM/KBDYN/RSUD-DM/I/2018. 3. Peraturan Direktur RSUD dr. Murjani Nomor /SKPT/DIR/P05/RSUD-DM/1/2018 tentang Panduan Pelayanan Pasien Dengan Terapi Dialisis. | | |
| **Prosedur** | 1. Bila jam dialisis berakhir tekan STOP pada layar 2. Tekan tombol BLOOD RETURN (pada folder SWITCH), lalu kembalikan darah pasien dari blood line. 3. Kosongkan cairan dialisate pada dyalizer dengan cara; lepas Coupler Biru dari Dyalizer, biarkan Coupler merah terpasang pada dyalizer, tekan tombol WATER REMOVE (pada folder SWITCH), dan tunggu sampai selesai. 4. Pasang kembali Consentrat Port Nozzle dan Coupler pada mesin. 5. Tekan tombol DISINFECT (pada folder SWITCH) untuk proses desinfektan. 6. Untuk hari Senin - Kamis AUTO 1 waktu disinfektan 45 menit menggunakan HAVOX.   Untuk hari Rabu - Sabtu AUTO 3 waktu desinfektan 80 menit, CITRIC ACID dan HAVOX.   1. Untuk pasien HCV Positif dilakukan AUTO 3,CITRIC ACID dan HAVOX. 2. Jika waktu desinfektan habis maka pada layar akan terlihat RINSE END 3. Matikan On/Off pada depan layar kemudian matikan switch on dibelakang mesin. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PROSEDUR MENGAKHIRI MESIN TORAY** | | |
| No. Dokumen  /SPO/HD/P05/RSUD-DM/I/2018 | No.Revisi | Halaman :  2/2 |
| **Prosedur** | 1. Jika semua mesin sudah dimatikan, cabut stop kontak dan matikan water treatment. | | |
| **Unit Terkait** | 1. Unit Hemodialisa | | |