|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PROSEDUR PEMELIHARAANWATER TREATMENT** | | |
| No. Dokumen  /SPO/HD/P05/  RSUD-DM/I/2018 | No.Revisi | Halaman :  1/2 |
| STANDARPROSEDUR **OPERASIONAL** | Tanggal Terbit,  08 Januari 2018 | Ditetapkan Oleh :  Direktur RSUD dr. Murjani  dr. Denny Muda Perdana, Sp.Rad  Pembina Utama Muda  NIP. 19621121 199610 1 001 | |
| **Pengertian** | Pemeliharaan *water treatment* adalah langkah-langkah yang dilakukan guna memeliharapengelolaan air *reverse osmosis* di unit hemodialisa. | | |
| **Tujuan** | Memberikan penjelasan mengenai pemeliharaan water treatment yang digunakanuntuk hemodialisa. | | |
| **Kebijakan** | 1. Surat Keputusan Direktur RSUD dr. Murjani Sampit Nomor: ....../PER/DIR/P05/RSUD-DM/I/2018 tentang Kebijakan Pelayanan dan Asuhan Pasien. 2. Pedoman Mutu dan Keselamatan Pasien RSUD dr. Murjani Sampit Nomor :........../PDM/KBDYN/RSUD-DM/I/2018. 3. Peraturan Direktur RSUD dr. Murjani Nomor /SKPT/DIR/P05/RSUD-DM/1/2018 tentang Panduan Pelayanan Pasien Dengan Terapi Dialisis. | | |
| **Prosedur** | 1. TANGKI AIR BAKU   Dikuras per 6 bulan sekali jika bocor segera ditambal atau diganti   1. POMPA FILTER   Ganti media per 2 tahun (maksimal), bila bocor segera diperbaiki atau diganti, bila motor lemah atau terbakar segera diganti.   1. CARBON FILTER   Ganti media per 2 tahun (maksimal), bila bocor segera diperbaiki atau diganti.   1. SOFTENER FILTER   Ganti media per 2 tahun (maksimal), bila bocor segera diperbaiki atau diganti,bila motor lemah atau terbakar segera diganti.   1. SEDIMEN PRE-TREATMENT RO   Ganti 2 bulan 1 kali.   1. R.O 1.500 GDP   Ganti membran 2 tahun (maksimal),bila bocor segera diperbaiki atau diganti, bilamotor lemah atau terbakar segera diganti.   1. TANGKI AIR PRODUK   Dikuras per 6 bulan 1 jika bocor segera ditambal atau diganti. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PROSEDUR PEMELIHARAANWATER TREATMENT** | | |
| No. Dokumen  /SPO/HD/P05/  RSUD-DM/I/2018 | No.Revisi | Halaman :  2/2 |
| **Prosedur** | 1. POMPA DISTRIBUSI   Diberi pelumas 3 bulan 1 kali, bila bocor segera diperbaiki atau diganti,bila motorlemah atau terbakar segera diganti.   1. ULTRAVIOLET SYSTEM   Ganti lampu per 1 tahun sekali,bila bocor segera diperbaiki atau diganti, bila lampu putus segera diganti.   1. MIKRON FILTER 0,22 MICRON   Diganti 2 kali seminggu, bila bocor atau pecah segera diganti. | | |
| **Unit Terkait** | 1. Sanitasi 2. IPSRS 3. Unit Hemodialisa | | |