|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E:\PPI\Buku\Gambar Logo RSDS 3.jpg  **RSUD dr MURJANI**  **SAMPIT** | **PETUNJUK PENGGUNAAN DRYING CABINET** | | |
| Nomor Dokumen : | Tanggal Revisi : | Jumlah Halaman :  1/2 |
| **STANDAR PROSEDUR**  **OPERASIONAL** | Tanggal Ditetapkan | Ditetapkan Oleh :  Direktur  dr. DENNY MUDA PERDANA, Sp. Rad  Pembina Utama Muda  NIP. 19621121 199610 1 001 | |
| **PENGERTIAN** | Suatu cara atau langkah-langkah dalam pengoperasian drying cabinet yang berfungsi sebagai pengering alat yang sudah disterilkan. | | |
| **TUJUAN** | Untuk melakukan pengeringan alat. | | |
| **KEBIJAKAN** | 1. Peraturan Direktur RSUD dr. Murjani Sampit Nomor: ……………………………….. Tentang Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi RSUD dr. Murjani Sampit. 2. Permenkes No. 27 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya. | | |
| **PROSEDUR** | TAHAPAN AWAL   1. Layar display menunjukkan waktu pengeringan 2. Tombol Increase, untuk menambah waktu 3. Tombol Decrease untuk mengurangi waktu 4. Tombol temperature Selection untuk memilih 700C atau 900C 5. Tombol Start/Stop menghidupkan atau mematikan proses pengeringan 6. Lampu LED indicator proses pengeringan.   PERSIAPAN  Nyalakan supply listrik dari handle switch ke posisi ON.  PENGGUNAAN   1. Buka pintu 2. Masukan muatan ke dalam chamber sesuai dengan standar 3. Tutup pintu 4. Pilih waktu pengeringan dengan menekan tombol Increase atau Decrease waktu akan terbaca dilayar Display. 5. Pilih suhu yang diinginkan dengan menekan tombol Temperature Selection, lampu 700C atau akan menyala. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E:\PPI\Buku\Gambar Logo RSDS 3.jpg  **RSUD dr MURJANI**  **SAMPIT** | **PETUNJUK PENGGUNAAN DRYING CABINET** | | |
| Nomor Dokumen : | Tanggal Revisi : | Jumlah Halaman :  2/2 |
| **PROSEDUR** | 1. Tekan start untuk menjalankan proses, maka lampu LED akan menyalakan. 2. Bila proses telah selesai layar Display akan terbaca 0 dan alat siap untuk dikeluarkan. 3. Bila mesin tidak digunakan matikan supply listrik dari handle switch. 4. Dengan menekan 2 tombol panah dan selanjutnya tombol Temperature Selection dan start/stop , suhu chamber akan terbaca. Setelah 2 menit, layar Display akan kembali terbaca sisa waktu pengeringan.   ERROR CODE 01  Mengindikasikan bahwa sensor suhu rusak.  MEMBERSIHKAN FILTER 1 TAHUN SEKALI   1. Lepas filter, rendam dengan air hangat 60\*C ditambah 1% deterjen alkaline selama 15-30 menit. 2. Bilas dengan air bersih. 3. Letakkan filter pada kain atau kertas penyerap air selama 24 jam jangan menggunakan semprotan angina 4. Pasang kembali filter jika sudah benar-benar | | |
| **UNIT TERKAIT** | 1. Operator CSSD. | | |