|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E:\PPI\Buku\Gambar Logo RSDS 3.jpg  **RSUD dr. Murjani**  **Jl. HM. Arsyad No. 65**  **SAMPIT** | **PETUNJUK PENGGUNAAN MESIN**  **STEAM STERILIZER HS 6610 ER-2** | | |
| Nomor Dokumen : | Tanggal Revisi : | Jumlah Halaman :  1/3 |
| **STANDAR PROSEDUR**  **OPERASIONAL** | Tanggal Ditetapkan | Ditetapkan Oleh :  Direktur  dr. DENNY MUDA PERDANA, Sp. Rad  Pembina Utama Muda  NIP. 19621121 199610 1 001 | |
| **Pengertian** | Suatu cara atau langkah-langkah dalam pengoperasian Steam Sterilizer HS 6610 ER-2 yang berfungsi sebagai sterilisator alat. | | |
| **Tujuan** | 1. Acuan untuk mengoperasikan Steam Sterilizer HS 6610 ER-2. | | |
| **Kebijakan** | 1. Peraturan Direktur RSUD dr. Murjani Sampit Nomor: ……………………………….. Tentang Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi RSUD dr. Murjani Sampit. 2. Permenkes No. 27 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya. | | |
| **Prosedur** | PERSIAPAN   1. Buka supply air, supply angina, supply steam. 2. Nyalakan supply listrik dari MCB.   PENGGUNAAN   1. Putar saklar Power ke posisi ON dan putar kunci Door Interlock keposisi 0 (pintu aktif). 2. Bila terdapat Error / Alarm, tekan tombol Clear. 3. Pilih program yang dikehendaki, tekan tombol P1, P2 Cycles akan muncul jendela berbentuk layar program. 4. Tekan tombol YES untuk komfirmasi. 5. Tekan tombol DOOR OPEN untuk membuka pintu. 6. Masukan muatan ke dalam chamber sesuai dengan standart basket. 7. Lakukan BOWE DICK TEST setiap kali mau memakai mesin steam sterilizer HS 661 ER-2. 8. Tekan tombol DOOR CLOUSE untuk menutup pintu mesin. 9. Tunggu sampai lampu tombol start aktif. 10. Kemudian tekan tombol start untuk menjalankan proses. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E:\PPI\Buku\Gambar Logo RSDS 3.jpg  **RSUD dr. Murjani**  **Jl. HM. Arsyad No. 65**  **SAMPIT** | **PETUNJUK PENGGUNAAN MESIN**  **STEAM STERILIZER HS 6610 ER-2** | | |
| Nomor Dokumen : | Tanggal Revisi : | Jumlah Halaman :  2/3 |
| **Prosedur** | 1. Tekan tombol DOOR CLOUSE untuk menutup pintu mesin 2. Tunggu sampai lampu tombol start aktif 3. Kemudian tekan tombol start untuk menjalankan proses 4. Kemudian lampu Inprogres menyala berarti proses steril sedang berjalan 5. Bila proses telah selesai lampu Proses Complete menyala dan pintu steril akan terbuka dengan otomatis, bila ditengah proses ada error lampu akan berwarna merah 6. Keluarkan muatan/ bahan yang telah disterilkan dari mesin 7. Tekan tombol DOOR CLOSE pada pintu steril untuk menutup pintu 8. Untuk mengulang proses tinggal mengikuti langkah-langkah sebagai mana tertera di atas.   CATATAN   1. Tutup pintu bila mesin dalam kondisi mati / tidak digunakan atau tidak sedang memasukan / mengeluarkan muatan. 2. Tutup supply air, angina dan listrik bila tidak digunakan.   ERROR  Masukan Password 762430 melalui keypad Bila terjadi error / alarm dan lampu error  KODE ERROR ATAU PESAN ERROR   1. Door Failure   Error pada pintu yang disebabkan oleh tekanan angina pada kompresor berkurang atau pintu dalam.   1. Gasket Failure   Error pada door gasket yang disebabkan karena tekanan steam atau angina berkurang   1. Power Failure   Error pada power / listrik yang disebabkan listrik mati – 10 detik   1. Emergency Shutdown.   Error pada tombol emergency yang disebabkan tertekannya tombol emergency.   1. Pump Failure.   Error pada pompa vacuum yang disebabkan air pada tangki air kosong. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E:\PPI\Buku\Gambar Logo RSDS 3.jpg  **RSUD dr. Murjani**  **Jl. HM. Arsyad No. 65**  **SAMPIT** | **PETUNJUK PENGGUNAAN MESIN**  **STEAM STERILIZER HS 6610 ER-2** | | |
| Nomor Dokumen : | Tanggal Revisi : | Jumlah Halaman :  3/3 |
| **Prosedur** | 1. Error pada pintu yang disebabkan kunci door interlock belum di aktifkan.   CATATAN  Error –error tersebut dapat diperbaiki jika supply angina, air dan listrik pada kondisi normal. Uantuk angina pressure 6-8 bar, air pressure minimal 3 bar. | | |
| **Unit Terkait** | 1. Petugas CSSD. 2. Petugas IPSRS (Atem). | | |